项目背景

随着人口老龄化、儿童青少年视觉健康问题增多以及手机等视屏终端的广泛使用，眼健康管理需求正由医院内疾病诊疗向院外早期发现、风险提示和持续管理延伸。智能手机具备视觉刺激呈现、用户交互、前置摄像头感知和便携计算能力，可在用户主动配合的短时测试中采集视觉任务表现及眼部行为信息，为低成本、非接触的眼健康初筛提供新的技术载体。本项目分别围绕干眼、老视和斜视三个方向开展研究，各方向依据自身临床机理、检查标准和目标人群独立设计检测方案及评价指标。

1. 干眼智能筛查方向（专家补充确认）

干眼是常见的眼表疾病，其核心特点之一是泪膜稳定性下降。部分干眼患者在常规视力检查中视力仍可正常，但在阅读、驾驶或长时间使用手机等持续注视过程中，会逐渐出现视物模糊、视觉波动和眼疲劳，眨眼后又可能暂时改善。因此，单次视力检查往往难以反映这类随时间变化的视觉问题。爱尔眼科集团既有研究提出了功能性视力、连续功能性视力、视觉维持率和视力破裂时间等评价思路，为利用连续视觉任务观察干眼患者的视觉变化提供了重要基础。本项目拟进一步利用手机屏幕和前置摄像头，在连续视标识别过程中同步记录视觉表现、反应时间和眨眼行为，探索建立面向日常使用场景的干眼智能筛查方法。

2. 老视功能筛查方向（专家补充确认）

老视是随年龄增长导致眼调节能力持续下降所引起的近距离视觉功能障碍，通常在40岁前后逐渐表现为阅读距离增加、近距离视物困难和视觉疲劳，并直接影响手机使用、阅读及精细操作。传统评估除近视力外，还需结合调节幅度、调节灵敏度、屈光状态及近附加度数等指标综合判断。基于智能手机屏幕、前置摄像头及设备传感能力，本项目拟面向35岁以上人群建立标准化近视力、调节幅度、调节灵敏度及不同距离视觉表现的手机端测试流程，实时监测眼—屏距离、手机移动速度和测试环境，并在规范屈光矫正状态下综合评估残余调节能力，进一步探索构建“视觉功能年龄/调节年龄”和老视风险提示模型，为调节功能提前下降的院外初筛、个体化用眼建议及长期随访提供便捷工具。

老视是随年龄增长出现的近距离视觉功能下降，对阅读、手机使用和精细操作产生直接影响。当前专业评估通常需要结合近视力、调节功能、屈光状态和近附加度数等检查。项目拟探索利用手机视觉任务记录近距离视标识别、反应时间及视觉恢复等信息，形成老视或调节功能下降的便捷初筛方法。该方向的临床问题、目标人群、检测任务和金标准由爱尔老视方向专家进一步补充。

3. 斜视及双眼视觉异常筛查方向（专家补充确认）

斜视及相关双眼视觉异常（如间歇性外斜视、调节性内斜视、大角度隐斜视、垂直斜视等）是影响双眼协调、立体视觉和儿童视觉发育的常见疾病，早期发现与干预对避免弱视和永久性双眼视功能损害至关重要。传统诊断依赖遮盖‑去遮盖试验、三棱镜中和、同视机融合范围及立体视锐度等专业检查，在社区和家庭场景中难以普及。本项目拟利用智能手机前置摄像头和交互式视觉任务，建立一种非接触、低成本的初筛方案：由手机屏幕呈现标准视标引导受试者完成注视、交替遮盖及动态追踪等动作，摄像头同步记录双眼角膜映光点位置、瞳孔动态及眼球运动轨迹，自动分析眼位偏斜量、再注视运动和双眼协调性，对明显眼位异常或斜视风险进行初步提示。筛查重点面向3‑12岁儿童高发的水平斜视，如间歇性外斜视、调节性内斜视等，以临床三棱镜交替遮盖试验、同视机标准检查及Randot立体图作为金标准，验证手机端评价的敏感度与特异度，并输出“未见异常/可疑阳性/高度疑似斜视”三级风险分层建议，为基层筛查和长期随访提供便捷工具。

斜视及相关双眼视觉异常可能影响双眼协调、立体视觉和儿童视觉发育。临床检查需结合眼位、眼球运动、遮盖试验及其他双眼视觉检查。项目拟探索通过手机摄像头记录受试者完成注视或追踪任务时的双眼位置和运动表现，对明显眼位异常或斜视风险进行初步提示。具体筛查病种、测试动作、临床对照和评价指标由爱尔斜视专家进一步补充。

一、拟解决的关键科学问题

1. 手机环境下眼部动态功能信息的可靠获取问题

与专业眼科设备相比，手机检测容易受到光照环境、观看距离、头部姿态、设备差异以及用户配合程度等因素影响。同时，手机难以直接测量泪膜、调节状态和眼位等临床指标，只能通过用户完成视觉任务过程中的视标识别、反应时间、眨眼、眼位和眼球运动等表现进行间接判断。

因此，本项目首先需要解决普通手机环境下眼部功能信息如何稳定获取的问题，通过设计标准化的视觉任务，并结合摄像头采集的眼部动态信息，提取具有稳定性和医学意义的视觉功能特征，为后续眼健康风险分析提供可靠的数据基础。

2. 干眼方向：手机端功能性视力变化与泪膜失稳之间的量化关联（专家补充确认）

干眼患者在持续注视过程中可能出现视力下降、反应变慢和视觉波动，眨眼后又可出现不同程度的恢复。项目需要研究手机端连续视标应答、反应时间和眨眼行为与干眼症状、泪膜破裂时间及眼表状态之间的关系，并控制基础视力、屈光状态、年龄、老视和其他眼病等混杂因素，形成具有医学解释性的干眼风险评估方法。

3. 老视方向：待专家明确

重点科学问题拟围绕手机端可观测的近距离视觉任务表现与调节功能下降之间的关联展开。具体问题表述、关键生理指标以及需要排除的混杂因素，待老视专家结合临床方案进一步确定。

老视及调节功能下降不能由单一近视力指标完整反映，其核心科学问题是：如何利用手机端可标准化获取的近视力、近点距离、调节幅度、调节灵敏度及不同距离下的视觉表现，建立能够反映个体残余调节能力及年龄变化的量化表征。项目需要重点解决不同手机屏幕尺寸与分辨率、眼—屏距离、手机移动速度、环境光照以及屈光状态和矫正方式对测试结果的影响，并区分标准远用矫正状态与日常近用矫正状态下的视觉表现，在此基础上分析手机端多维指标与临床调节功能评估之间的一致性，形成具有可重复性和医学解释性的老视及调节功能下降筛查方法。

4. 斜视方向：待专家明确

重点科学问题拟围绕手机摄像头获得的双眼相对位置、注视偏差和眼球运动协调特征与斜视临床检查结果之间的关联展开。具体病种范围、关键眼位指标和检测条件，待斜视专家结合临床方案进一步确定。

手机摄像头二维眼动信息与临床眼位及双眼协调功能之间的量化关联。手机前置摄像头仅能采集二维眼部图像，难以直接获取眼球三维旋转角度及精确偏斜度，且婴幼儿配合度低、头部运动频繁，极易引入伪差。本方向需解决的核心科学问题是：如何通过设计标准化、趣味化的注视-遮盖-追踪交互式视标（如动态卡通目标、可控制的遮盖图案），引导受试者产生可重复的眼位分离与再注视反应，并利用深度学习方法从二维瞳孔-角膜反光向量中稳定提取注视偏差角、双眼对称性指数、再注视漂移幅度及追随运动匹配度等动态参数；进一步建立上述手机端参数与临床三棱镜遮盖试验斜视度（△）、同视机融合范围（°）及立体视锐度（arcsec）之间的定量映射关系，明确手机筛查的可检测最小斜视度阈值（如可检出≥8△水平斜视、≥5△垂直斜视），并控制头部姿态、测试距离、瞳孔大小、屈光矫正状态及发育年龄等混杂因素，形成具有良好重复性和年龄常模的手机端斜视风险评估模型。

二、研究目标（仅参考，待定）

本项目拟研究基于手机摄像头和交互式视觉任务的眼健康功能智能评估方法，形成低成本、非接触、易推广的眼健康初筛工具。具体目标包括：

干眼方向（专家补充确认）：建立手机端功能性连续视力检测方法，基于预训练视觉基础模型和参数高效微调实现眨眼、眼睑运动、观看距离、头部姿态及数据质量的稳健感知；构建眨眼事件驱动的多模态时序基础模型，联合编码眼部视频、视标应答、反应时间和症状信息；建立临床知识约束的多任务风险模型，同时预测干眼风险、泪膜稳定性、症状严重程度和结果可信度，并以不确定性驱动自适应延长测试；通过跨设备、独立样本和临床眼表检查验证模型的重复性、校准度与泛化能力，形成可解释、可拒判的手机端干眼智能筛查原型。

老视方向研究目标（专家补充）：初步建立手机端老视或调节功能筛查的研究框架和数据采集接口。具体目标人群、功能指标、临床对照检查及预期技术指标由老视专家进一步明确。

面向35岁以上人群建立手机端老视及眼调节功能智能筛查原型，形成近视力、调节幅度、调节灵敏度和不同距离视觉表现的标准化测试流程；利用前置摄像头、AR/距离估计及设备参数读取实现眼—屏距离、手机移动过程、视标尺寸和测试环境的自动监测与校正；设置“标准测试模式”和“日常矫正模式”，分别评估远用矫正状态下的真实残余调节能力及日常眼镜条件下的近距离视觉表现；进一步融合年龄、屈光状态、近视力、调节幅度、调节灵敏度和离焦曲线等信息，构建视觉功能年龄/调节年龄及老视风险提示模型，并通过重复测试、跨设备测试及临床调节功能检查评价其稳定性和一致性，形成可用于院外初筛和长期视觉功能管理的手机端工具。

斜视方向研究目标（专家补充）：初步建立手机端斜视及双眼视觉异常筛查的研究框架和影像数据采集接口。具体筛查对象、临床金标准、风险提示规则及预期技术指标由斜视专家进一步明确。

构建基于手机前置摄像头的斜视及双眼协调异常多任务筛查原型，形成包含注视偏差（角膜映光法）、交替遮盖诱发注视移位、单眼/双眼追随运动及粗略立体视检测（如采用红-蓝滤色片加附件的手机立体图）在内的标准化测试流程。利用视觉自注意力网络联合时序模型实现双眼区域实时分割、瞳孔中心及角膜反光点的高精度定位与追踪，自动计算注视偏差角、眼球运动对称性指数、隐斜偏移量及追随平稳性等多项生物标志物。以临床三棱镜交替遮盖试验、同视机融合范围检查及Randot立体图为金标准，在3-12岁儿童（含正位、隐斜、间歇性外斜、调节性内斜及恒定性斜视）中完成≥500例的对照验证，使手机端筛查水平斜视≥10△的敏感度≥85%、特异度≥80%，并输出“眼位正常/可疑偏斜/高度疑似斜视”三级风险提示及可解释性报告。同时收集多年龄段正常儿童数据，建立儿童眼位发育常模和纵向眼位档案，支撑长期随访与风险趋势预警。

三、研究内容（仅参考，待定）

研究内容一：基于功能性连续视力的干眼智能筛查

本方向按照“测试数据构建—动态视觉表征学习—干眼风险识别”三个层次开展研究。首先在手机端采集标准化、可重复的视觉任务数据；其次围绕眨眼前后的视觉下降与恢复学习动态变化规律；最后结合临床检查和诊疗知识识别干眼风险，并验证结果是否可靠。手机端结果用于风险筛查和就医提示，不替代临床诊断。

（1）基于感知的多模态测试数据构建方法

设计适用于手机屏幕的连续视标识别任务。受试者在观看和辨认视标的同时，手机同步记录每次作答是否正确、反应时间、视标大小以及眼部视频，使“看得怎么样”和“眼睛如何变化”能够在同一时间轴上对应起来。测试包括基础信息采集、短时练习和正式检测三个环节，尽量保证不同年龄、视力基础和反应速度的人都能顺利完成。

测试前记录年龄、屈光矫正状态、基础视力、近期用眼情况和干眼症状（年龄，性别，是否存在眼部疾病如屈光不正、白内障、青光眼、黄斑病变、视网膜病变、眼睑病变、干眼症、眼手术或外伤史、佩戴隐形眼镜史、近期眼部用药史，每日电子产品使用时长、是否眼部化妆、睡眠时长、是否存在糖尿病、甲状腺疾病、类风湿、干燥综合征等），同时记录手机屏幕亮度、环境光照、观看距离等可能影响结果的条件。正式测试前安排约10—15秒练习，需要设置提示“建议佩戴最佳矫正视力眼镜进行测试”，将视标调到0.3大小，让测试者在距离手机40cm处进行注视。回答错误或无反应时视标自动增大一档；回答正确时，同样大小视标随机再次显示，下一次正确回答时视标减小一档。。上述过程仅用于测试者练习使用，不是正式测试的一部分。

正式测试包含60s自然眨眼测试和20s睁眼检测。需要设置提示“建议佩戴最佳矫正视力眼镜进行测试”，采用方向随机的E字或Landolt环等标准视标，测试者在距离手机 40cm 处进行注视。视标每次显示时间设为2秒，测试者需在2秒内回答，2秒内无反应视为错误。连续记录视标大小、识别结果、反应时间和出现时刻。然后在睁眼状态下，进行20s连续功能性视力检测（依然需要注视视标）。首期设置约60秒的自然眨眼测试，用于观察日常注视状态下的视觉变化；如果症状较明显、结果接近临界值或短时测试难以判断，可延长至3—5分钟（按上述自然眨眼进行），以便更充分地观察持续注视时的视觉波动。

补充功能：闭眼休息1分钟或进行眨眼操后，再进行上述检测。

测试过程中，手机前置摄像头同步感知眨眼、眼睑运动、头部姿态和观看距离，并结合环境光照和画面清晰度判断数据是否可靠。当距离变化过大、头部偏转明显、画面模糊或光照不合适时，系统提示受试者调整或重新测试。最终形成由视觉任务表现、眼部行为、症状信息和测试环境共同组成的多模态数据，为后续模型学习提供统一的数据基础。

（2）眨眼事件驱动的眼部动态视觉表征学习模型

以眨眼作为连续测试中的自然分段点，将相邻两次眨眼之间的数据看作一个“眨眼间期”。在每个间期内，综合分析视标识别、反应时间和眼部视频的变化，观察视觉表现是否逐渐下降、下降从何时开始，以及眨眼后能否恢复。这样可以把一段较长的测试过程整理成若干个便于比较的动态片段。

测试前记录年龄、屈光矫正状态、基础视力、近期用眼情况和干眼症状（年龄，性别，是否存在眼部疾病如屈光不正、白内障、青光眼、黄斑病变、视网膜病变、眼睑病变、干眼症、眼手术或外伤史、佩戴隐形眼镜史、近期眼部用药史，每日电子产品使用时长、是否眼部化妆、睡眠时长、是否存在糖尿病、甲状腺疾病、类风湿、干燥综合征等）。

用户正对屏幕，保持与屏幕40cm距离，检测开始后用户需自然眨眼持续60s，系统记录眨眼的次数与时间分布。60s连续眨眼后进行20s的连续睁眼检测（中间无间隔休息），用户需要保持睁眼状态，系统记录眨眼次数与眨眼时间分布。判断标准：平均眨眼次数正常人为每分钟10-16次。正常眨眼间隔大于10s。

模型重点学习两类与干眼相关的变化模式：一类是两次眨眼之间视觉逐渐变差，而眨眼后较快恢复，可能反映泪膜稳定性不足；另一类是视觉持续下降，眨眼后恢复仍不明显，可能提示较为明显的眼表异常。同时分析眨眼频率、间隔和完整性，避免只根据单次视力高低作出判断。

在此基础上，模型将多个眨眼间期按时间顺序连接起来，形成能够概括整个测试过程的眼部动态视觉表征，再与干眼症状问卷和设备环境信息结合，分析其与泪膜稳定性及眼表状态的关联，建立可解释的干眼低、中、高风险分层模型。

（3）基于临床知识约束的干眼风险识别模型

按照现行干眼诊疗规范招募干眼受试者和健康对照，并根据症状程度、泪膜稳定性和眼表体征进行分层。所有受试者在规范屈光矫正条件下完成手机测试和干眼症状问卷，同时接受必要的泪膜、睑板腺或眼表检查。部分受试者增加专业功能性视力或客观光学质量检测，用于比较手机结果与标准检查的一致性。

将眼部动态视觉表征、眨眼特征、症状问卷、测试环境和临床检查结果共同输入风险识别模型。模型既从数据中学习不同人群的变化规律，也加入干眼诊疗知识，避免把年龄、基础视力、屈光状态或设备差异误认为干眼特征。多模态干眼风险识别的基本思路可用下式表示：

pDED=σ[wT(t=1Tqtestj=1Tqjesjfθ(xt,ut)∥gφ(b1:T)∥hψ(z))+b]

pDED为干眼风险概率；xt为第t时刻的视标应答采集的眼部视频特征；ut为设备—环境向量，依次表示屏幕亮度、环境照度、观看距离及色温/护眼模式、曝光等上下文；qt∈[0,1]为质量权重，st为时序注意力；b1:T、z分别为眨眼序列和临床变量，fθ、gφ、hψ为相应编码器，∥为特征拼接，σ为Sigmoid函数。

将干眼诊疗规则、视觉维持率与泪膜稳定性的合理关联及症状—体征关系转化为损失函数约束和后验校准规则，建立临床知识增强的多任务模型。采用概率校准和保形预测估计结果不确定性：高置信度时输出风险等级，临界结果自动延长测试，低质量或低置信度结果触发重测或拒绝判断。进一步构建序贯决策智能体，根据实时信息增益自适应选择下一视标难度、显示时间及是否结束测试，实现因人而异的检测流程。

在此基础上，利用医学大语言模型读取结构化风险结果和经审核的干眼知识库，生成包含证据来源、异常指标和就医建议的通俗解释,输出内容包括检测数据是否有效、干眼风险等级、主要异常指标以及规范就医建议。

研究内容二：基于手机视觉任务的老视功能初筛（专家补充方向）

初步考虑面向中老年人群设计近距离视标识别、不同字号或对比度切换、近远目标转换等任务，记录识别阈值、反应时间、视觉恢复速度以及可能的瞳孔或双眼集合反应，探索形成老视或调节功能下降的风险指标。以上内容仅作为初步设想，具体临床定位、任务设计和验证方案由老视专家进一步确定。

本方向按照“标准化调节功能测试—手机端智能质控—多指标功能建模—临床验证与长期管理”四个层次开展研究。通过手机屏幕呈现标准化视标并结合前置摄像头和设备传感信息，在用户主动配合的短时任务中获得近视力、近点距离、调节幅度、调节灵敏度及不同距离视觉表现，同时记录屈光矫正状态、测试距离和设备环境信息；在此基础上建立视觉功能年龄/调节年龄和老视风险提示模型，并与临床调节功能检查进行比较验证。手机端结果主要用于功能初筛、趋势监测和就医提示，不替代专业眼科诊断。

（1）标准化手机端眼调节功能测试体系

测试前采集年龄、性别、职业、近距离用眼习惯、既往眼病、眼部手术史、当前屈光状态及矫正方式等基础信息。重点记录近视、远视、散光和老视情况，以及框架眼镜、渐进多焦点眼镜、近用眼镜或隐形眼镜等日常矫正方式；同时询问既往是否接受角膜屈光手术（如SMILE、FS-LASIK、PRK等）或晶状体相关手术（如白内障手术、ICL植入、多焦点/EDOF人工晶状体植入等），并记录手术类型、时间及术后主要矫正状态，以便在后续调节功能分析中进行分层和校正。

针对老视人群设置双模式测试：标准测试模式建议在远用屈光矫正状态下、不加入近用Add完成，以尽可能反映个体真实残余调节能力；日常矫正模式则保留受试者平时的近用或渐进矫正方式，用于评价实际生活场景中的近距离视觉表现。

在近视力测试中，采用固定约40 cm的标准距离呈现规范视标，根据手机屏幕尺寸、分辨率及实际测试距离动态换算视标像素大小。调节幅度采用手机端“移近法”思路，由受试者将手机由远向近缓慢移动，在视标首次持续模糊时记录近点距离，并根据近点距离估算调节幅度；同时记录手机移动速度和重复测量结果，以减少操作差异。进一步通过不同距离下的近视力测试形成个体距离—视觉表现曲线，用于描述近距离视觉能力随调节需求增加的变化趋势。

调节灵敏度测试模拟临床反转拍的远近切换过程，在手机端交替呈现不同调节需求的远、近视觉任务，记录单位时间内完成的正确循环次数、反应时间及错误率，评价调节状态切换的速度和稳定性。对于需要进一步研究的受试者，可在辅助镜片条件下探索相对调节等扩展指标，从而形成由近视力、调节幅度、调节灵敏度和距离—视觉表现曲线共同构成的多维调节功能表型。

（2）测试距离、视标显示与交互过程的智能监测和质量控制

针对手机自测过程中观看距离不固定、设备差异和操作不一致等问题，利用前置摄像头、面部/眼部定位、AR或深度估计等方法实时测算眼—屏距离，并同步识别手机移动速度、头部姿态、光照条件和遮眼情况。当距离偏离目标范围、移动过快、头位明显偏转、光照不足或操作异常时，系统给予语音或动画提示，引导用户调整后继续测试；无法满足质量要求的数据自动标记为低可信度并提示重测。

系统自动读取手机屏幕尺寸、分辨率和DPI等设备参数，根据实际眼—屏距离换算标准视标所需的像素尺寸，使不同型号设备上的视标具有尽可能一致的视角大小。同时通过简洁界面、语音指导和动画演示降低中老年用户的操作难度，并在结果端明确测试适用范围和局限性，保证手机自测过程具有较好的可重复性和可解释性。

（3）多指标融合的视觉功能年龄/调节年龄与老视风险模型

综合年龄、屈光状态、矫正方式、近视力、调节幅度、调节灵敏度及不同距离下的视觉表现建立个体调节功能特征向量。以年龄相关调节能力参考范围作为基础，可将最小调节幅度“15－0.25×年龄（D）”等临床经验指标作为结果解释的参考，同时结合实际工作距离所需调节力〔约为1/工作距离（m）〕及调节储备需求，判断个体当前调节能力是否与年龄和日常近距离任务相匹配。

在积累足够临床样本后，进一步建立视觉功能年龄/调节年龄模型，使手机端输出不仅反映单次测试数值，还能够提示“调节能力与实际年龄基本匹配”“调节功能较同龄人偏低”或“存在较早老视样功能下降”等状态。模型同时比较标准测试模式和日常矫正模式结果，从而区分真实残余调节能力与眼镜矫正后的实际近距离视觉表现，为个体化阅读距离、用眼方式及进一步专业检查提供参考。

（4）临床一致性验证与长期视觉功能档案

在不同年龄和屈光状态的受试者中开展重复性及临床一致性验证，将手机端获得的近视力、近点距离、调节幅度和调节灵敏度等指标与相应临床检查结果进行比较，并评价不同手机型号、不同测试时间及重复测试条件下的稳定性。对于结果处于临界范围、标准模式与日常模式差异明显或测试质量不足的用户，系统提示复测或建议进行专业眼科检查。

建立个人长期视觉功能档案，自动保存历次近视力、调节幅度、调节灵敏度和视觉功能年龄等结果，形成时间序列及变化趋势图。通过连续随访识别调节功能下降速度异常或近距离视觉需求与调节能力不匹配的人群，为老视早期筛查、视觉功能变化监测及后续临床研究提供连续数据基础。

研究内容三：基于手机摄像头的斜视及双眼视觉异常初筛（专家补充方向）

初步考虑通过固定目标注视、移动目标追踪或其他标准化视觉任务，利用手机摄像头分析双眼相对位置、注视稳定性、眼球运动轨迹和双眼协调特征，对明显眼位异常或斜视风险进行初步提示。以上内容仅作为初步设想，具体筛查病种、测试动作、临床金标准和准确性要求由斜视专家进一步确定。

本部分按“多任务交互测试体系构建—眼位与眼动生物标志物提取—风险分层模型建立—临床验证与纵向管理”四个层次开展研究。通过手机屏幕呈现标准化视标，并结合前置摄像头视频流和交互应答，在受试者主动或家长协助的短时任务中获得眼位偏斜、注视再注视运动和双眼协调等客观参数，进而实现斜视风险的智能筛查。手机端结果定位为初筛和随访工具，结果异常或可疑时建议尽快到专科就诊，不替代临床确诊。

（1）标准化多任务交互测试体系设计
在儿童友好型界面下，设计一系列循序渐进的眼位与眼动测试模块，总时长控制在3-5分钟，包含以下核心任务：

① 注视稳定性测试（角膜映光法等效）：屏幕中央呈现一个动态闪烁、高对比度的卡通注视点，引导受试者保持稳定注视。闪烁频率1-2 Hz，视角大小：在33 cm（超出±5 cm 时提醒）标准距离下，视标直径约1.5–2 cm（对应视角2.6–3.5°）。3–5岁儿童可选用较大视标（~3.5°），6–12岁用中等视标（~2.6°）。单次注视任务持续 10–15 秒（含引导和缓冲），确保获取至少 3 秒高质量有效帧。儿童配合度有限，将总测试时间限制在 3–5 分钟内。手机前置摄像头同步采集双眼近距图像，实时定位瞳孔中心与角膜映光点（第1 Purkinje像，利用屏幕自身发光或前置闪光灯形成）。计算每只眼睛映光点相对于瞳孔中心的偏移量，分解HDE和VDE，标定换算为近似棱镜度，并比较双眼的对称性。若某一眼的映光点明显偏离瞳孔中心（如位于瞳孔缘外侧或内侧），则提示存在显性斜视，瞳孔－映光点位移程度可近似换算斜视度数。

换算系数：采用Hirschberg法经验值，1 mm角膜映光点偏移 ≈ 15 Δ。手机图像上需先标定像素与毫米的转换关系：Δ ≈ 15 × (像素偏移量 / 像素‑毫米比)。

标定流程：

a. 在固定距离（33 cm）拍摄已知尺寸的参照物（如标尺或模拟眼），计算该距离下的像素 毫米比。

b.最终将瞳孔中心 角膜映光点的像素向量差转换为毫米，再乘以15 Δ/mm。

测试过程中同步监测头部偏转、注视稳定性和照明条件，自动剔除质量不合格的帧，确保所得数据反映的是第一眼位静态眼位。该任务作为整个筛查流程的第一步，仅评估基础的前方注视显斜，为后续交替遮盖与动态追踪提供基线。判断标准：注视稳定性测试中，若任一眼水平偏移量 ≥ 10 Δ 或垂直偏移量 ≥ 5 Δ，且连续有效帧（≥3秒）的偏移标准差小于阈值（表明注视稳定），则判为“可疑偏斜/高度疑似斜视”。 （最终阈值需与临床金标准对照后确认）。

所需数据：

a.至少3秒连续有效帧的双眼 HDE、VDE 均值与标准差；

b.头部姿态角（偏航、俯仰、翻滚）是否在允许范围（如各向 < 10°）；

c.注视距离是否在33 ± 5 cm内；

d.图像质量评分（清晰度、瞳孔检测置信度）。
  ② 交替遮盖诱发测试：屏幕中心出现闪烁注视点，闪烁频率1-2 Hz，视角大小：在33 cm（超出±5 cm 时提醒）标准距离下，视标直径约1.5–2 cm（对应视角2.6–3.5°）。3–5岁儿童可选用较大视标（~3.5°），6–12岁用中等视标（~2.6°）。同时通过动画（卡通手掌）提示或语音指导受试者与家长配合完成单眼与双眼快速的“遮盖-去遮盖”模拟动作（如受试者掌心遮挡屏幕侧方摄像头区域，手机检测摄像头被遮挡的瞬间作为遮盖标记，或采用屏幕局部黑屏模拟“遮盖”一单眼）。完成以下序列：

遮右眼 2 秒 → 去遮盖、双眼注视 2 秒；

遮左眼 2 秒 → 去遮盖、双眼注视 2 秒；

交替遮盖：先遮右眼 1 秒 → 移开同时遮左眼 1 秒，反复 2 次。

总时长约 15–20 秒。测试期间注视点以固定频率均匀闪烁。执行遮盖动作时，使用物理遮盖，注视点仍均匀闪烁。在遮盖解除时，分析被遮盖眼的再注视运动偏移量和速度，以此量化隐斜或间歇性斜视的偏移程度。遮盖解除后0.5秒内眼位快速复位运动，提取偏移幅度（△）、复位速度（°/s）及残余偏移量。
  ③ 水平/垂直动态追踪测试：屏幕上一亮色小球沿水平、垂直及斜向轨迹缓慢移动，固定运动轨迹：有固定路径，以保证重复性和可比性。依次执行：

a.水平正弦运动（幅度 ±10°，周期 4 秒，重复 2 次）；

b.垂直正弦运动（幅度 ±10°，周期 4 秒，重复 2 次）；

c.斜向直线往复（45° 方向，幅度 ±10°，周期 3 秒，重复 2 次）。

小球移动速度控制在 5–10°/s。路径在屏幕上对应的像素范围根据距离和分辨率预设，可在测试前用已知偏角进行校准。要求受试者仅用双眼跟随小球移动并尝试保持注视。摄像头同步记录双眼运动轨迹、追随平滑度及双眼位置差异，检测运动协调障碍、注视麻痹或明显的眼位分离。双眼对称性指数（BSI）计算式（初版，可经预实验优化）：

BSI = 0.5 × r_h + 0.3 × r_v + 0.2 × (1 − d_norm)，其中：

r_h：双眼水平速度时间序列的 Pearson 相关系数；

r_v：双眼垂直速度时间序列的 Pearson 相关系数；

d_norm：归一化双眼位置差（每帧双眼视轴在屏幕投影点距离的均方根值，除以最大可能距离，归一化至 [0,1]）。

BSI 值域 [0,1]，越接近 1 对称性越好。

判定标准：基于 ≥500 例正常儿童数据建立年龄别常模，初步采用 BSI < 0.7 为“可疑协调障碍”，BSI < 0.5 为“明显异常”，或取同年龄组第5百分位为异常界值。最终阈值以临床金标准（同视机融合范围、立体视锐度）为参照进行 ROC 优化。
  ④ 远-近注视切换测试：屏幕交替呈现近距（约33 cm对应视标）与远距（约2 m等效视标，通过缩小视标大小模拟）的注视目标，记录切换过程中双眼集合与分开的动态响应，评估集合不足或过度发散等双眼协调问题。
  每一任务均预设年龄适应的视标大小、颜色和动画速度，测试前录制头部姿态校准视频，并记录基础视力、屈光状态、注视距离及环境光照，作为后续参数校正的协变量。

（2）基于深度学习的眼部特征实时定位与生物标志物提取
采用轻量化视觉特征提取模型对摄像头视频流进行逐帧分析，实现以下关键处理：

① 双眼区域检测与关键点定位：使用人脸-眼睛landmark检测器分割双眼区域，在此基础上定位瞳孔中心、角膜反光点（第1 Purkinje像）及内眦/外眦参考点。采用数据增强（翻转、缩放、亮度扰动）和合成样本训练，以应对不同肤色、光照和眼部大小差异。
  ② 眼位偏斜向量计算：计算每帧双眼瞳孔-角膜反光点向量的差值，提取水平偏斜量（H-DE,单位像素）和垂直偏斜量（V-DE），经距离和相机内参标定后转换为近似棱镜度（△）。对注视稳定性任务，取3秒内连续有效帧的偏斜量均值及标准差，判定显性斜视风险。
  ③ 再注视运动事件检测：在交替遮盖任务中，利用光流和帧间差异检测遮盖解除后0.5秒内的眼位快速复位运动，提取偏移幅度（△）、复位速度（°/s）及残余偏移量，依据受试者正常对照数据建立的阈值判断隐斜性质。
  ④ 追随运动协调性指标：在动态追踪任务中，计算双眼运动方向的一致性、主序眼与偏斜眼的平均位置差及轨迹交叉相关性，定义双眼对称性指数（BSI），BSI显著低于正常范围提示双眼协调障碍。
  ⑤ 远-近切换时间与集合幅度：分析切换注视距离后双眼视轴角度的变化速率和最终稳定位置，计算集合反应时间和集合偏移量，筛查集合不足或过度发散。
  所有特征提取均内嵌质量评估模块（如头部偏转角过大、瞳孔模糊时自动丢弃），并输出帧级置信度，最终聚合为测试级的斜视风险生物标志向量。

（3）多指标融合的斜视风险分层模型与可解释性输出
将各任务提取的眼位偏斜量、再注视偏移幅度、双眼对称性指数等标志物，结合年龄、基础屈光状态和测试环境变量，输入基于梯度提升树（LightGBM/CatBoost）或小样本兼容的贝叶斯层次模型，输出斜视风险概率及三级分层标签。模型训练以临床三棱镜交替遮盖试验斜视度、同视机融合范围及立体视锐度作为叠加标签，并按循证方案设置风险阈值：例如，注视偏差持续≥10△（水平）或5△（垂直）判为高度疑似斜视；遮盖试验诱发再注视偏移≥6△判为可疑阳性；其余为未见异常。

同时，利用事后解释技术（SHAP或LIME）输出各特征的风险贡献度，生成通俗报告：“双眼追踪时右眼多次偏向外侧，水平偏移平均12△，建议进一步斜视专科检查”。当视频质量不足、关键帧缺失或受试者配合度低时，模型自动输出“测试质量不佳，请重新测试”或“结果不确定”的拒判提示。通过医学大语言模型整合儿童年龄、风险等级及关键异常特征，生成包含就诊建议和家庭观察要点的结构化报告。

（4）临床对照验证与儿童眼位纵向管理

进行横断面诊断验证研究，计划纳入≥500例3-12岁受试者，包括经眼科确诊的正位儿童（对照组）和各类斜视患儿（隐斜视、间歇性外斜视、调节性内斜视及恒定性斜视），排除合并显著弱视、高度屈光不正或眼部手术史的儿童。所有受试者在标准化光照和屈光矫正条件下，于同一次访视中先后完成手机端斜视筛查全套任务和临床金标准检查（遮盖-去遮盖试验、三棱镜交替遮盖、同视机融合范围、Titmus立体图），部分受试者额外进行眼球运动录像及同视机九方位斜视度测量，作为细粒度参考。以临床诊断结果为金标准，计算手机筛查检出各类斜视的敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值及ROC曲线下面积；同时将手机输出的眼位偏斜量、再注视偏移等连续参数与三棱镜交替遮盖试验斜视度进行相关分析和一致性评价（Pearson/Spearman相关系数、Bland-Altman一致性界限）。

为验证可重复性，随机选取100例受试者在1-2周内重复完成手机端测试，计算主要筛查指标的重测信度（组内相关系数ICC或加权Kappa系数），评估不同测试条件、不同时间点下的结果稳定性。在此基础上，为每位受试者建立电子眼位档案，形成个体持续可追踪的眼位数据，支撑后续长期随访与纵向管理。

评价指标包括：以临床诊断为金标准的敏感度、特异度、阳性/阴性预测值及AUC；以三棱镜交替遮盖试验斜视度数值为连续标签的均方根误差（RMSE）和相关系数；重复测试（间隔1-2周）的一致性Kappa系数。分析年龄（3-5岁/6-8岁/9-12岁）、斜视类型及配合度对模型性能的影响，并设定亚组校准策略。

建立儿童个人眼位档案，存储每次测试的注视偏差、再注视偏移、BSI等核心参数及风险等级，绘制随年龄变化的趋势报告。通过定期筛查（如每半年）动态监测眼位发育，早期捕捉斜视进展或术后回退信号，为远程随访及家长教育提供持续数据支持。所有数据遵循《健康医疗数据安全指南》脱敏管理，并预留与区域儿童眼保健平台的接口，支撑大规模人群筛查及斜视流行病学研究。